XK3190-A27E                                                                         


XK3190-A27E型

称重显示指示器

[image: image7.png]GND TXD RXD

@ ®

(B24) BREARFERD




上海耀华称重系统有限公司制造

[image: image2.jpg]AP} H

il 00000071




目      录                                                                                
- 2 -第一章  技术参数


- 3 -第二章  安装连接


- 3 -一、仪表示意图


- 4 -二、传感器的连接


- 4 -三、串行通讯接口与大屏幕


- 6 -第三章  操作说明


- 6 -一、开机


- 6 -二、按键操作说明


- 6 -三、称重操作


- 7 -第四章  标定说明


- 8 -第五章 用户功能设置


- 10 -第六章  信息提示出错说明


- 11 -第七章  维护保养及注意事项




[image: image1.wmf]
     亲爱的用户：


            在使用仪表前，敬请仔细阅读说明书!
                               V1.03
第一章  技术参数
1 型号                 XK3190-A27E  

2 准确度等级           3级 、n=3000

  3 模拟部分      

                     输入信号范围         -19mV～19mV

                         转换速度             10 次/秒
                         增益漂移             0.03%  

                         供桥电压             DC  5V   

                         传感器连接           1只350Ω传感器

  4 显示
显示范围             -99999～999999(不考虑小数点)

                     分度值               1/2/5/10/20/50  可选

  5串行通讯接口 （选配）
                      信号                 RS232信号

                          传输距离             ＜20米    
6 大屏幕显示接口（选配）
采用串行输出方式，电流环信号,传输距离≤1000米
  7 使用环境

                      电源                 AC220V；50、60Hz（-2%~+2%）
                         使用温度             0 °C   ～40 °C  
                            


























































































































储运温度             -25 °C   ～55 °C  
                         相对湿度             ≤85%RH

                         保险丝               500mA

  8 自重                 约2千克
第二章  安装连接

一、仪表示意图

[image: image3.png]ﬂ Fom  m@m w8 TR

ojtem i * e e





(图2-1) 前盖示意图


[image: image4]
(图2-2) 后盖示意图
二、传感器的连接

     1. 传感器的连接采用9芯插头座（孔）. 图2-3 标注了各引脚的意义。
      2. 使用四芯屏蔽电缆。

[image: image5]
[image: image6.png]BoRENH -l

-E 7 ® £ I —
©-E BB -
0@ 6 0
ul © BT+
™ M -
+E N N BRH

(B 2-3) femtatdin




三、串行通讯接口与大屏幕
（注意：此功能为选配）
串行通讯接口

通讯接口采用RS232C，所有数据均为ASCII码，每组数据有10位组成，第1位为起始位，第10位为停止位，中间8位为数据位，无校验位。
1. 连接方式
XK3190-A27E通讯接口采用9芯插座（针），引脚定义如下图2号脚为信号RXD（串行通讯数据线），3为TXD,5号脚为地线；连接线推荐使用屏蔽线。具体参见图2-4.
2. 接口参数

1 信号：RS232C信号

2 波特率：1200/2400/4800/9600
3.   通讯方式

方式一、P5=2：连续发送


所传送的数据为称量(毛重、净重或皮重，由P4参数决定)。



毛重格式为： ww000.000kg  或  ww000.000lb

净重格式为： wn000.000kg  或  wn000.000lb

皮重格式为： wt000.000kg   或  wt000.000lb

注：以上小数点位置是根据仪表的小数点位置设置确定。

方式二、P5=3：稳定后连续发送



所传送的数据为称量(毛重、净重或皮重，由P4参数决定)。



毛重格式为： ww000.000kg  或  ww000.000lb

净重格式为： wn000.000kg  或  wn000.000lb

皮重格式为： wt000.000kg   或  wt000.000lb

注：以上小数点位置是根据仪表的小数点位置设置确定。

方式三、P5=4: 指令方式 (命令字均为ASCII字符):


仪表按上位机所发送的指令，执行相应的操作。 
命令R

仪表接收命令并发送一次重量数据（格式同连续方式一）

命令T

仪表接收命令，仪表去皮（同去皮键），仪表返回CR LF

命令Z

仪表接收命令，仪表置零（同置零键），仪表返回CR LF

方式四、P5=5：连续发送

数据格式：= <重量数据（含小数点）>，所有数据均为ASCII码。

注: =   数据格式头，ASCII码。

<重量数据（含小数点）> ：包含小数点在内的六位有符号重量数据，ASCII码。
重量数据均为最低位在前，高位和符号位在最后。负数符号位发送为“-”，正数时符号位发送为0。

例如当前仪表显示的重量为 -500.00kg，则串行输出数据为：= 00.005-。

当前仪表显示的重量为 500.00kg，则串行输出数据为：= 00.0050。
大屏幕
    接线请参见图2-4. 大屏幕信号为20mA恒流的电流环信号，以二进制码串行输出，波特率为600。每一桢数据有11个位，1个起始位（0）、8个数据位（低位在前）、1个标志位、1个停止位（1）。
第三章  操作说明
一、开机

通电后, 仪表进入笔划自检，如果秤台上的重量在开机置零范围内，进行自动置零，并进入称重状态。否则仪表给出提示并且显示此重量。

二、按键操作说明
在标定和参数设置状态下，部分按键将执行以下的功能：
1．[置零]键执行“加1”功能，按下[置零]键后，指示灯对应位数字就加一, 加到９后自动归零。

2．[除皮]键执行“移位”功能, 按下[除皮]键后，指示灯指示位右移一位, 到最小位后自动移至最高有效位。 

3．[#]键执行“输入”功能, 按键后会将设定的数据输入仪表。

4．[清除]键执行“退出”功能，按下则会退出标定状态或者设置状态。

5．[*]键执行 “切换参数”功能，按下则会进入下一个参数设置状态。
三、称重操作
1. 置零:

按下[置零]键, 可以使仪表处于置零范围的数据回零，只有稳定灯亮后才能进行置零操作。

2. 除皮:

在称重状态下, 显示重量为正且稳定灯亮时, 按下[除皮]键, 可将显示的重量值作为皮重扣除,此时仪表显示净重为０,净重灯亮，在毛重为0的情况下，再按下[除皮]键, 仪表即清除皮重值。
【注】毛重是负值时不能除皮。
3. 查看内码:
在正常称重状态下, 同时按下[#]和[*]键, 仪表显示内码。
4. 峰值保持、平均值: 
通过功能设置P2选择使能，在选择后，可以通过[#]键来启动或者停止选择功能。如:
 P2选择2，按[#]键，平均值灯亮，此时仪表自动判断，待相对稳定时，仪表开始计算显示平均值，并闪动后显示平均值，当前重量回零后取消显示平均值，可以继续称量下一次平均值；

 P2选择3，在称重状态下, 按下[#]键, 峰值灯亮, 仪表处于自动峰值保持工作状态, 可以保持最大称重数据，重量回零后，解除保持数据。

在上述操作中，可以随时按[#]键退出动物秤/峰值保持状态；每次开机后要按[#]键此功能才能启动。 
5. 测量值手动累加：

正常称重状态下，当测量数据大于或等于20分度且数据稳定，将[*]键按下，仪表执行“测量值手动累加”功能。此时，仪表将先显示累加的总数据（分两步）：［total  =］(提示下面显示的内容为累加的总量数据) 显示约1秒后显示累加数据[******]，然后显示总累加次数（分两步）：[ｎ＝]（提示下面显示的是次数）显示约1秒后显示累加次数［　***］,然后累计指示灯亮。
注意：累加次数最大（在保证累加结果≤999999的情况下）可为9999次；累加结果在未进行过清除操作前，始终保持，掉电后也不会丢失。若按[*]键时净重小于20分度，则只显示累计量，不进行重量和次数的累加。
6. 测量值自动累加：

正常称重状，非峰值保持、平均值状态下，将[功能]键+[*]键同时按下，仪表进入自动累加状态，此时累计灯将会闪动；进入自动累加状态后，每当测量数据大于或等于20分度且数据稳定后约1~2秒，仪表进行一次自动累加，然后显示累加次数和结果。再次[功能]键+[*]键同时按下或者按[#]退出自动累加状态。注意：自动累加状态掉电不保存，但保存累加数据。
7. 清除累加结果:
称重状态下按[清除]键, 仪表清除累加的次数和累加的总数据。首次累加时应先清除再操作。
8. kg和磅单位切换：
正常称重状态下，将[功能]键+[#]键同时按下，仪表执行单位切换；当计量单位为磅时，显示数据的最后一位小数点亮。也可通过P1参数转换单位。
9. 预置皮重和上下限报警：
正常称重状态下，长按[#]键。步骤如下
	步骤
	操作
	显示
	解释

	1
	
	[******]
	称重显示状态

	2
	长按[功能]键
	[P00000]
	提示用户输入预置皮重值。预置皮重只能最多能设为5位数皮重。

	3
	输入预置皮重值,例如“6000” 
	[  6000]
	按[#]键确认，进入步骤4

	4
	上限报警值，例如“3000”
	[H 00000]
	按[#]键确认，进入步骤5

	5
	下限报警值，例如“0”
	[L 00000]
	按[#]键确认，进入步骤6

	6
	
	[******]
	返回称重状态，显示除皮后的净测量结果


   【注】当上下限值均为0时取消上下限报警无效
第四章  标定说明

正确连接信号源，接通电源，让仪表在空秤状态下预热15～30分钟。

破坏铅封后，请在仪表主板的J7 插针上插上短路环，使仪表进入允许标定状态（出厂默认为插短路环允许标 定，新表首次使用时可省略该步骤），然后按下面的步骤操作（标定结束后，重新铅封）：
一、开机初始化过程中按【#】键，即进入标定状态。

1、 分度值设置：

显示  【d      X 】       按【除皮】键选择1、2、5、10、20、50，按【#】键确认，自动进入下一参数的设置。按【除皮】键自动步进循环显示。

显示  【d       X 】

显示  【d       1 】

显示  【d       2 】

显示  【d       5 】

显示  【d      10 】

显示  【d      20 】

显示  【d      50 】

显示  【d       1 】

例如在显示【d    5】时，按【#】键，分度值即设置为5，并自动进入小数点设置状态。

2、 小数点设置：

显示  【P     X】

按【除皮】键选择0、1、2、3，按【#】键确认，自动进入下一个参数的设置。

                        
按【除皮】键自动步进循环显示。

显示  【P      0】

显示  【P    0.0】

显示  【P   0.00】

显示  【P  0.000】

显示  【P      0】
例如在显示【P  0.000】时，按【#】键，小数点即设置为0.000，并自动进入最大秤量设置状态。

3、 最大秤量设置：

显示     【FULL     】
按【除皮】键进入数字输入状态。

显示     【0 0 0 0 0 0】
按【除皮】键，标志符▼依次右移选择数字输入位置，按【置零】键对应位自动步进加一，直到所需数字出现，再按【除皮】键标志符▼依次右移选择数字输入位置，按【置零】键对应位自动步进加一，直到最大秤量值出现，按【#】键确认，自动进入下一个参数的设置。

例如显示【0 2 5 0 0 0】按【#】键确认，并自动进入零点标定状态。

4、 零点标定：

显示    【nOLOAD】

秤台上无物，等到稳定标志符▼出现，按【#】键，零点标定完成，进入量程标定状态。

5、 满量程标定：

显示    【AdLOAD】

在秤台上放置砝码，等稳定后，按【除皮】键进入输入状态。

显示    【0 0 0 0 0 0 】
按【除皮】键，标志符▼依次右移选择数字输入位置，按【置零】键对应位自动步进加一，直到所需数字出现，再按【除皮】键标志符▼依次右移选择数字输入位置，按【置零】键对应位自动步进加一，直到所显示的数字和砝码重量相等，按【#】键确认，结束量程标定状态。

显示    【    End】

6、 按“清除”键，返回到称重状态，新标定参数生效。此时也可继续按【#】键进行其他参数修改

二、开机初始化过程中按【#】键，即进入标定状态。


快速零点标定：

在显示【nOLOAD】以前的任何时刻，按【功能】键，保留原来分度值、小数点、最大秤量的参数设置不变，仪表直接进入零点标定状态。等到稳定标志符▼出现，按【置零】键，显示【  End】，表示保留原来满量程标定的参数，再按【清除】键，保存参数返回到称重状态。


直接进入满量程标定状态：

在显示【AdLOAd】以前的任何时刻，按【*】键，保留原来分度值、小数点、最大称量的参数设置不变，保留原来的零点参数不变，直接进入满量程标定状态。

注：标定后将标定短路环从JP7上拔下，重新铅封。

第五章 用户功能设置


在称重状态下，按【功能】键大于5秒，进入用户设置模式，用户设置模式有P1~P14十四种参数设置，按【除皮】键进行数值更改，按【*】键选择下一个参数。参数描述如下：


1、P1    x(kg  Lb 转换)


x=1:


    kg显示



x=2:


    Lb显示 

2、P2    x
(功能选择)


x=1:

        无其他功能  



x=2:

        开启动物秤功能  



x=3:


   开启峰值保持功能
    3、P3     x(波特率设置)


x=1:

       9600



x=2:

       4800



x=3:

       2400



x=4:

       1200

4、P4     x（RS232输出净重、毛重、皮重选择）


x=1:

       输出净重



x=2:

       输出毛重

        x=3:

       输出皮重

5、P5   x(RS232输出方式选择)


x=1:

       不发送（RS232停止）



x=2:

       连续发送



x=3:
 
       稳定时连续发送



x=4:

       命令方式（Z：置零，T：去皮，R：发送一次重量数据）



x=5:

    232大屏幕通信格式


x=6:

    扩展用
6、P6    x(省电功能设置)


x=1:

    关闭省电


x=2:

    省电方式1，约30秒


x=3:

    省电方式2，约60秒


x=4:

    省电方式3，约30秒，只有按键才能退出省电状态


x=5:

    省电方式4，约60秒，只有按键才能退出省电状态
7、P7    x(零点跟踪范围)
    
    x=1:

    0.5e


    x=2:

    1.0e


    x=3:

    1.5e


    x=4:

    2.0e


    x=5:

    2.5e


    x=6:

    3.0e


    x=7:

    5.0e

        x=8:           禁止跟踪

8、P8  
x(置零键范围)


x=1:

    2%FS

x=2:


4%FS

x=3:


10%FS

x=4:


20%FS

x=5:


100%FS

x=6:


禁止手动置零

9、P9  
x(开机零点范围)


x=1:


2%FS



x=2:


4%FS



x=3:


10%FS



x=4:


20%FS

        x=5:


100%FS

x=6:


禁止开机置零

  10、P10    x(数字滤波时间强度)


x=1:


快



x=2:


中



x=3:


慢

  11、P11   X (稳定时间)
        x=1:           快

        X=2:           中

        X=3            慢

  12、P12   X (稳定幅度) 

        X=1:

    低

        X=2:           中

        X=3            高

   13、P13   X (电量指示刷新时间)
        X=1:


 慢

        X=2:             快

14、P14  x
(显示设置) 



x=1:

     亮度1  



x=2:


亮度2

x=3：

亮度3

x=4：

亮度4

x=5：

亮度5

第六章  信息提示出错说明

     [Err  1]      加载内码太小或传感器量程选择太大

[Err  2]      超出手动置零范围
[Err  3]      开机时零位过高或秤台上有重物

[Err  7]      标定开关未打开，请请标定开关短路环插上

[Err  8]      传感器信号线接反，请正确连接传感器线
[------]      超出显示范围，应该在-99999～999999之间
[A   oL]      累计次数或者累计总重量超出范围，此时不再累计，应清除后操作
第七章  维护保养及注意事项
一. 为保证仪表清晰和使用寿命，本仪表不宜放在阳光直射下使用，放置地点应较平整。
二. 不宜放在粉尘及振动严重的地方使用，避免在潮湿的环境中使用。
三. 传感器和仪表须可靠连接，系统应有良好的接地，远离强电场、强磁场，传感器和仪表应远离

强腐蚀性物体，远离易燃易爆物品。

▲ 不要在有可燃性气体或可燃性蒸汽的场合使用；不得使用在压力容器罐装系统。

▲ 在雷电频繁发生的地区，必须安装可靠的避雷器，以确保操作人员人身安全，防止雷

击损坏仪表及相应设备。

▲ 传感器和仪表都是静电敏感设备，在使用中必须切实采取防静电措施，严禁在秤台上

进行电焊操作或其他强电场操作；在雷雨季节，必须落实可靠的避雷措施，防止因雷

击造成传感器和仪表的损坏，确保操作人员的人身安全和称重设备及相关设备的安全

运行。
四. 严禁使用强溶剂(如：苯、硝基类油)清洗机壳。
五. 不得将液体或其他导电颗粒注入仪表内，以防仪表损坏和触电。
六. 在插拔仪表与外部设备联接线前，必须先切断仪表及相应设备电源！

▲ 在插拔传感器联接线前，必须先切断仪表电源（关机）！

▲ 在插拔大屏幕联接线前，必须先切断仪表和大屏幕电源！
▲ 在插拔通讯联接线前，必须先切断仪表和上位机电源！
七．公司忠告客户：使用本公司仪表前应对仪表进行检测验收。本公司仅对仪表自身质量负责，

最高赔偿额在故障仪表自身价值2倍以内，对仪表所处的系统问题不承担责任。

八. 仪表对外接口须严格按使用说明书中所标注的方法使用，不得擅自更改联接。本表在使用过程中

   若出现故障，应立即拔下插头，送专业厂维修。一般非衡器专业生产厂家不要自行修理以免造成更
   大的损坏。本仪表不允许随意打开，否则不予保修。
九. 本仪表自销售之日起一年内，在正常使用条件下，出现非人为故障属保修范围，请用户将产品及

保修卡(编号相符)，一同寄往特约维修点或供应商。生产厂对仪表实行终身维修。
十．关于蓄电池的使用

① 只要电源线接上交流220V，即对电池充电。因此，如非经常使用电池，请将电池取出。
为避免机内过热及对电池过充电，因此加以限流。要是用户觉得充电太慢，请购买专用充

电器，在机外对电池充电，请注意，接电池的线头绝对不能接反(红线为＋，黑线为－)，
否则将烧坏仪表。    内置蓄电池首次使用时，务必先充足电后再使用！
② 当仪表使用电池供电时，一旦交流电源接通，仪表将自动切换到使用交流供电，此时交流指示灯亮。仪表屏幕左下角有电池电量指示，在电池电量指示灯最后一个熄灭后，仪表会自动切断直流电源，仪表停止工作，此时请立即充电。
③  首次使用时，请对蓄电池进行充电，充电时间约为10～16小时，以免因蓄电池的自放电导致电压过低而误认为故障。
④  在正常使用中应注意对蓄电池进行充电，每次约为10～16小时。若长期不用，应注意每隔2个月对仪表通电10～16小时，以延长蓄电池的使用寿命。  
⑤  四等级电量显示，电池电压分别为：6.19V、5.99V、5.77V、5.55V。最后一个灯熄灭仪表将自动关机。

仪表内置的蓄电池属易耗品，不属三包范围。

十一. 电源接地端应可靠接地
公司地址：上海市上南路4059号
生产基地：上海市沈杜路4239号 

邮 编： 201112

总 机：（021）67282800   67282801   67282802

传 真：（021）58860003  

网 站： www.yaohua.com.cn 

销售热线：
电 话：（021）67282859

传 真：（021）67282830  67282831

售后服务热线：
电 话：800 820 5030    （021）67282812    

传 真：（021）67282810 

信 箱：yh@yaohua.com.cn

▲！传感器与仪表的联接必须可靠，传感器的屏蔽线必须可靠接地。联接线不允许在仪表通电的状态下进行插拔，防止静电损坏仪表或传感器。


▲！传感器和仪表都是静电敏感设备，在使用中必须切实采取防静电措施，严禁在秤台上进行电焊操作或其他强电操作；在雷雨季节，必须落实可靠的避雷措施，防止因雷击造成传感器和仪表的损坏，确保操作人员的人身安全和称重设备及相关设备的安全运行。





传感器





232通信


大屏幕





预留





交流电源





电源开关























PAGE  
- 4 -

_968653354.bin

